AN9640B艾诺AN9640B安全性能综合测试仪

AN9640B安规综合测试仪主要点：

■符合新国标和检定规程，安规类精度提高为±3％；

■适用ARM核32位ADUC7027微处理器；

■测试项有接地、绝缘、耐压、泄漏、功率；

■密码可设、报警声音可开关、电压缓升、接地电阻可显示电压；

■ 15组测试条件记忆、提供各种补偿；

■过流过压超限声光报警；

■提供遥控，RS232通讯(485可选)，与97电源通讯；

■输出接线柱安全防护。

AN9640B安规综合测试仪适用对象：

各类家电生产制造商，以及进行家电安全规范检测认证的机构，科研院所

AN9640B安规综合测试仪技术参数：

| 技术参数 |  | AN9640B |
| --- | --- | --- |
| 显示方式 |  | 240×128点阵 蓝屏 |
| 隔离变压器容量 |  | 单相：6000W |
| 过流保护门限 |  | 电流大于30A,超过5s保护 |
| 报警方式 |  | 声、光报警 |
| 接口功能 |  | RS232、97电源接口、报警灯接口、遥控接口 |
| 选配功能 |  | RS485接口、脚踏开关接口、开关量接口 |
| 蜂鸣器报警声音 |  | 可开启，可关闭 |
| 测试组数 |  | 15个测试组，每组7个测试步 |
| 接地电阻测试 | 空载输出电压 | ＜12V |
|  | 电流设定范围 | AC 10A 25A 50Hz/60Hz 1A/步 |
|  | 电流精度 | ±(3%×读数 0.18A) |
|  | 电流稳定度 | 小于0.4％ (10A电流，100mΩ) |
|  | 接地电阻测量范围/精度 | 10～600mΩ ±(3%×读数 5个字) |
|  | 接地电阻上限设定范围 | 10A：10～600mΩ； 25A：10～300mΩ； 1mΩ/步 |
|  | 接地电阻下限设定范围 | 0～100mΩ |
|  | 补偿电阻范围 | 0～200 mΩ 自动测量，可开、关 |
|  | 接地电压测量范围/精度 | 30～7500mV ±(3%×显示值＋50mV) |
|  | 接地电压上限设定范围 | 30～7500mV 1mV/步 |
|  | 接地电阻下限设定范围 | 0～3000mV |
|  | 补偿电压范围 | 0～1000mV 自动测量，可开、关 |
|  | 测试时间范围/分辨率 | 1～999s 1s/步 |
| 绝缘电阻测试 | 额定输出负载/电流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
|  | 输出电压范围/调整率 | DC 500V/1000V <1%(从空载到满载) |
|  | 输出电压纹波 | ＜1% (纯阻1000V/1mA) |
|  | 输出电压精度/分辨率 | ±(3％×读数 3V) 5V |
|  | 绝缘电阻测量范围/精度 | ≤100MΩ：±(3％×读数 3个字)； ＞100 MΩ：±(8％×读数 8个字) |
|  | 绝缘电阻上限设定范围 | 2000 MΩ |
|  | 绝缘电阻下限设定范围 | 0.3～2000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ)，1 MΩ/步(＞100MΩ) |
|  | 测试时间范围/分辨率 | 1～999s 1s/步 |
| 交流耐压测试 | 额定输出负载 | 100VA (AC：5000V/20mA) |
|  | 输出电压范围/频率 | 500～5000V 50Hz/60Hz |
|  | 输出电压调整率 | ＜3% (从空载到满载) |
|  | 输出电压设定范围 | 静态：AC，500～5000V; |
|  | 输出电压精度 | ±(3％×读数 10V) |
|  | 击穿电流测量精度 | ±(3％×读数 0.03mA) |
|  | 击穿电流预置报警范围 | 上限：0.10～20.00mA；下限：0～10.00mA； 0.01mA/步 |
|  | 补偿电流范围 | 0.00～10.00mA，自动测量，可开、关 |
|  | 测试时间范围 | 1～999s 1s/步 |
|  | 缓升时间范围 | 0～100s 1s/步 |
| 泄漏测试 | 输出电压范围 | 外置电源或隔离装置输入 |
|  | 泄漏类型设定 | 静态泄漏，动态泄漏 |
|  | 输出电压测量范围 | AC 60～280V |
|  | 输出电压测量精度 | 45～65Hz: ±(0.5％×读数＋2个字) |
|  | 泄漏电流设定范围 | 上限：0～9.999mA 0.001mA； 下限：0～5.000mA |
|  | 补偿电流设定范围 | 0～1000uA，自动测量，可开、关 |
|  | 泄漏电流测量范围/精度 | 0.050mA～9.999mA/ DC-10kHz：±(3％×读数 10µA)； 10k-1MHz：±(5％×读数 50µA) |
|  | 测试时间范围 | 1～999s 1s/步 |
|  | 额定负载功率范围 | 外置电源或隔离装置输入2kW |
| 功率测试 | 输出电压范围 | 1.0倍输入电压(通过隔离变压器输出，电压调整率5％) |
|  | 功率设定范围/分辨率 | 上限：6～6000W 下限：0～6000W 1W/步 |
|  | 输出电压测量范围 | AC 60～280V |
|  | 输出电压测量精度 | 45～65Hz：±(0.5％×读数 2个字) |
|  | 电流测量范围 | AC 0.030～3.999A，4.00～25.00A； |
|  | 电流测量精度 | 45～65Hz：±(0.5％×显示值 0.020A) |
|  | 有功功率测量范围/精度 | 10.0～199.9W：±(0.5％×读数 5W)； 200～6000W：±(0.5％×读数 30W) |
|  | 功率因素测量范围/精度 | 0.100～1.000；±(2％×读数 2个字) |
|  | 测试时间范围 | 1～999s 1s/步 |

AN9640B安规综合测试仪仪器配件：

| 配件名 | 型号 |
| --- | --- |
| 测试钳 | AN965-01 |
| 辅助电源线 | AN965-17 |
| 接线盒 | AN965-02 |

网址：www.lemaiyi.com www.lmy1718.com

联系人：杜经理

电话：0755-29172121 29413636 13828721088 13823739592