日本横河WT210概要

WT210和WT230是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽，广泛应用从低频设备到变频器的功率测量。另外，WT210拥有和WT200一样的5MA电流输入量程，可以测量节能设计和间歇工作设备中的微小电流。

日本横河WT210功率计特点

﹒确保精度的最大输入：26A

﹒测量极小电流的5MA量程(仅WT210)

﹒线路滤波功能

﹒高速数据更新(10次/秒)

﹒谐波测量功能(选件)

﹒用户校准功能

﹒使用外部传感器输入可测量大电流(选件)

日本横河WT210功率计基本规格

﹒电压量程：(峰值因数3)电压：15/30/60/150/300/600V

﹒电流量程：(峰值因数3)直接输入：5M/10M/20M/50M/100M/200MA

0.5/1/2/5/10/20A(WT210)

0.5/1/2//5/10/20A(WT230)

外部传感器输入(选件)：2.5/5/10V或50/100/200MV

﹒频率范围：DC、0.5HZ~100KHZ

﹒基本精度(45HZ≤F≤66HZ)电压/电流/功率±(读数的0.1%+量程的0.1%)

﹒功率因数的影响(COSф=0)加量程的±0.2%

﹒外部尺寸：约213(W)×88(H)×379(D)MM(WT210)

约213I(W)×132(H)×379(D)MM(WT230)

﹒重量：约3.0KG(WT210)约5.0KG(WT230)

日本横河WT210功率计型号及配置：

| 产品型号 接线方式 | 760401 | 760502 | 760503 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单相2线 | √ | √ | √ |
| 单相3线 | -- | √ | √ |
| 三相3线(2电压2电流) | -- | √ | √ |
| 三相3线(3电压 3电流) | -- | -- | √ |
| 三相4线 | -- | - | √ |

日本横河WT210功率计型号及配置：

| 型号 | 后缀代码 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 760401 |  | WT210单输入单元机型 |  |
| 电源线 | -D | UL/CSA标准 |  |
|  | -F | VDE标准 |  |
|  | -R | AS标准 |  |
|  | -Q | BS标准 |  |
|  | -H | GB标准 |  |
| 选件 | /C1 | 通信功能GP-IB | 任选其一 |
|  | /C2 | 通信功能串行(RS-232-C) |  |
|  | /EX1 | 外部输入2.5/5/10V | 任选其一 |
|  | /EX2 | 外部输入50/100/200MV |  |
|  | /HRM | 谐波测量功能 |  |
|  | /DA4 | 4CH DA输出 | 任选其一 |
|  | /CMP | 比较器和D/A 各4通道 |  |

注意：WT210的通信功能在后不能够进行更改以及增补性的改选。

| 型号 | 后缀代码 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 760502 |  | WT210 2输入单元机型 |  |
| 760503 |  | WT210 3输入单元机型 |  |
| 接口 | -C1 | 通信功能GP-IB | 任选其一 |
|  | -C2 | 通信功能串行(RS-232-S) |  |
| 电源线 | -D | UL/CSA标准 |  |
|  | -F | VDE标准 |  |
|  | -R | AS标准 |  |
|  | -Q | BS标准 |  |
|  | -H | GB标准 |  |
| 选件 | /EX1 | 外部输入2.5/5/10V | 任选其一 |
|  | /EX2 | 谐波输入50/100/200MV |  |
|  | /HRM | 谐波测量功能 |  |
|  | /DA12 | 12CH D/A输出 | 任选其一 |
|  | /EMP | 比较器和D/A，各4通道 |  |