一、产品概述：

罗斯蒙特的3051TG压力变送器，3051TA绝压变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计与一体，实现表压和绝压测量的校验量程从0.3到10000psi 。3051T型压力变送器工作原理：工作时，高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液，接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件，其位移随所受压而变化（对于3051GP压力变送器，大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样）。3051AP绝压变送器，低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸（0.1毫米），且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流，电压或数字HART（高速可寻址远程发送器数据公路）输出信号。

二、技术参数：

总体性能：±0.15%FS

精度：±0.075%FS

绝对压力：校验量程从0.3至10000psi       （0-61MPa）

表压：校验量程从0.3至10000psi

不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片

单隔离膜片设计

灌充液：硅油与惰性油

可选DIN与Autoclave相配的过程连接