- 酸纯化器

- 一.产品简介

亚沸蒸馏器：又叫高纯酸蒸馏纯化器，简称酸纯化器.(南京-瑞尼克-科技)

- 二.工作原理

酸纯化器是利用热辐射原理，保持液体温度低于沸点温度蒸发，再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂，广泛应用于样品处理及分析中。CH高纯酸蒸馏系统，所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料，可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高，可增加提纯次数。

- 三.产品说明

可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸，所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料，可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高，可增加提纯次数。

四.高纯酸蒸馏纯化器特点

酸纯化器是制备高纯水和高纯酸或试剂的氟塑料仪器，它具有技术先进，结构合理，安装简单，（安装在实验室的通风厨中）、操作方便，维修简便等特点。

石英亚沸蒸馏水器虽避免了玻璃杂质的污染，但价格昂贵，容易破碎，对有些强酸有局限；离子交换水，又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。而我公司的酸纯化器全部采用聚四氟乙烯材质及FEP试剂瓶，无任何石英部件，无污染和腐蚀，因此能大大降低空白值，在进行测定（原子吸收光谱、气相色谱、同位素、ICP-MS等）痕量元素及微量有机物时，是不可或缺的配套仪器设备

- 五.技术参数

1.自动控制功率

2.用于痕量分析中超纯酸（HNO3 HCI HF）的制备

3.采用高纯的TeflonFEP PTFE PFA 材质

4.利用防腐电热板加热、PID控温、精度准

5.整个流程几乎没有酸气逸出

6.可持续加酸，取纯酸

7.不怕蒸干

8.可不用冷却水

9.功率：2000W

10.电压：220v/50Hz

| 品名型号 | 规格（ml） | 材质 | 产率（ml/h） | 功率（W） | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸纯化器CH-I | 500 | FEP、PTFE | 30 | 2000 | 220V/50HZ |
| 酸纯化器CH-II | 1000 | FEP、PTFE | 50 | 2000 | 220v/50HZ |

- 六.产品特征

1. 用纯度较高的PTFE,FEP,PFA的材质的容器PTFE，teflonFEP PFA材质的容器 组合而成，无腐蚀，且纯化过程都在密闭的环境下进行，防止实验室污染。

2.采用整体电热板板加热，温度可控，稳定，连续，均匀，样品回收率高，

3.电热板表面有Teflon涂层，防腐蚀性能好；.

4.酸纯化系统体积小，安全，可置于实验室的通风橱中，

5.操作简便、可拆卸、废液清洗方便；

6.将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右

7.用于痕量分析中超纯酸的制备，通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸，节省成本多达90%

七.酸纯化器主要特点:

1. 用纯度较高的PTFE,FEP,PFA的材质的容器PTFE，teflonFEP PFA材质的容

组合而成，无腐蚀，且纯化过程都在密闭的环境下进行，防止实验室污染。

2.采用整体电热板板加热，温度可控，稳定，连续，均匀，样品回收率高，

3.电热板表面有Teflon涂层，防腐蚀性能好；

4.酸纯化系统体积小，安全，可置于实验室的通风橱中，

5.操作简便、可拆6.将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右

7.用于痕量分析中超纯酸的制备，通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸，节省成本多达90%

卸、废液清洗方便；

纯酸蒸馏纯化器参考指标

经我公司酸纯化器亚沸蒸馏后，经ICP-MS检测出HNO3中杂质的含量：

| 元素 | 测量浓度（ng/g=ppb） | 元素 | 测量浓度（ng/g=ppb） |
| --- | --- | --- | --- |
| Be | ＜0.01 | Ce | ＜0.01 |
| Sc | ＜0.01 | Pr | ＜0.01 |
| V | ＜0.02 | Nd | ＜0.01 |
| Cr | ＜0.22 | Sm | ＜0.01 |
| Co | ＜0.03 | Eu | ＜0.01 |
| Cu | ＜0.29 | Gd | ＜0.01 |
| Zn | ＜0.07 | Td | ＜0.01 |
| Ca | ＜0.02 | Dy | ＜0.01 |
| Rb | ＜0.02 | Ho | ＜0.01 |
| Sr | ＜0.1 | Er | ＜0.01 |
| Y | ＜0.01 | Tm | ＜0.01 |
| Zr | ＜0.01 | Yb | ＜0.01 |
| Nb | ＜0.01 | Lu | ＜0.01 |
| Mo | ＜0.05 | Hf | ＜0.01 |
| Cd | ＜0.05 | Ta | ＜0.01 |
| Sn | ＜0.1 | W | ＜0.01 |
| Cs | ＜0.01 | Tl | ＜0.01 |
| Ba | ＜0.05 | Pb | ＜0.05 |
| La | ＜0.01 |  |  |