GY2018D型三相多功能电动机保护器检定装置---交流标准源
---交流标准源【0.1 0.05级】

概述：

正宗标准源为：输出参数即是设置数据。GY2018D型三相多功能电动机保护器检定装置系浙江格瑶电子科技有限公司根据本公司十多年生产电动机保护器系列产品结晶，最新开发研制的高精度多功能标准源【源表一体便携式检定装置】系列产品之一。该装置的核心技术是ARM+FPGA；高速高精度D/A转换器与直接数字合成技术（DDS）。产品内置高精度参数标准，采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输电压、电流、频率、相位、功率、电能等即为长期稳定跟踪设置数据，用于三相电动机保护器、电能表、包括多功能电能表的检定。显示器采用7.0英寸TFT彩色液晶屏,图表字符显示清晰亮丽。 该产品是理想的进口标准源的替代产品，是目前国内同类产品中性能最领先的仪器之一，可广泛用于电力、高铁、矿山、机电计量院所、及大中型企业作为现场计量、检测的设备。
 主要功能及特点：
采用国际ARM高端技术和先进的零误差补偿互感器新技术。
采用高精度大功率精密运放，双重输出保护，使输出信号具有高保真、高抗冲击的能力。
可移动式自动检验电能表，表的最大电流可达40A，能自动找黑标记。
对多功能电能表和电动机保护器特具有的石英晶振频率（或者晶控开关时间如秒信号）、需量周期、需量示值的误差等也能测定。
可输出含有2～31次谐波的畸变波，谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
装置内有通用的三相三线/四线有功、无功电能表的自动检验程序，可按用户选定的负荷点自动检验。
设有RS-232接口，由 PC控制本装置可进行自动检验，并对结果进行处理和管理。
 主要技术指标：
工频交流输出
＊ 电压量程 57V、100V、220V、380V 每相最大输出容量 25VA；
＊ 电流量程 0.1A、1A、5A、10A、20A、40A(选项) 每相最大输出容量 40VA；
＊ 调节范围 0～120％(40A量程除外) 调节细度 2×10 ；
＊ 电压、电流及功率输出稳定度 ≤0.01％/60s (峰－峰值）；

＊ 波形失真度 ≤0.3％；
＊ 频率范围 45～65Hz，调节细度 0.001Hz；

＊ 相位范围 0～359.99°，调节细度 0.01°；
＊ 谐 波 2～31次， 幅 度 0～20％ ；

工作电源：单相 220V±10％，50Hz±5％。
使用环境：温度 20℃±10℃，相对湿度 ≤85％RH。
体积重量：460×450×200mm ，约20kg。
准确度 
▲ 电压、电流、有功功率及电能 0.05％；

▲ 无功功率、无功电能 0.1％；
▲ 频率(45～65Hz) 5×10 ；

▲ 电流对同名相电压的相位 0.05°。