健康一体机PRS-A1

技术参数

一、功能特点：

1、身分证刷卡自动保存数据，快速为居民建立电子健康档案

2、慢性病患者对接医疗信息平台，方便医生调阅检查报告，趋势判断，精准治疗。

3、基层分诊体检，检测测量体温、血压、心电、血氧饱和度、血糖、尿液分析6项报告。

4、轻薄便捷，方便家庭使用，测量全面，界面简洁，全触摸操作。

5、配备高端公共卫生一体机机箱，方便器械收纳及携带，上门就诊从容应对。

6、支持WIFI及有线网完美对接HIS系统和LIS系统，蓝牙、多功能接口扩展更多参数。

检测准确自动化数据操作

1、检测数据直接由仪器传至健康体检系统，准确且省时省力。大大降低了出错几率；

2、自动汇总生成健康体检报告，标准清晰的体验指引单，极大的减轻了引导体检工作。

3、强大的统计功能，可以生成医院、体检单位和个人需求的各种分析报告。

公共卫生专用设备与当地系统数据对接

1、符合《国家基本公共卫生服务规范》标准数据自动上传与当地系统完美对接

2、标准配置： ⑴平板电脑⑵居民身分证阅读器⑶血糖仪⑷非接触式红外体温计⑸脉搏波血压计⑹多功能尿液分析仪⑺脉搏血氧饱和仪⑻心电检测仪⑼公共卫生一体机箱

3、选配：⑴腰围尺⑵中医体质辨识系统⑶心理健康测评系统

4、特点：国内软硬件集合智能终端采集系统的领先者，操作流程减少人工环节干预节省工作时间，提高工作效率。

全程条形码化支持医保卡、身分证刷卡

1、方便参检信息的录入检测结果由设备自动产生数据，系统自动传输至健康体检中分析处理。

2、支持卫生部健康档案管理，健康体检系统全面符合GB和WS标准

3、体检系统中的项目、套餐、科室均灵活定义，适应不同医院需求

- 主机

1、内存  ：1GB

2、显示屏：10.1英寸 1280*800

3、硬盘 ：16GB

4、电池：4000mAh-8000mAh

5、规格：257x172 x10mm

- 6、操作系统：Android 5.1

- 二、身分证阅读器

1、电源：采用外接电源适配器供电或USB供电；锂电池：3.7V 4200mAh

2、显示：LED灯指标

3、通讯接口：蓝牙标准2.0/蓝牙标准4.0；USB1.1 规范

4、射频：支持居民二代身分证阅读

5、第二代居民身分证读写，读卡时间≤2秒；读卡距离0-3cm

6、SDK软件：支持二次开发

7、平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时

8、工作温度：0℃～50℃；

9、相对湿度：20%～90%；

10、大气压力：86kPa～110kPa。

11、尺寸：115×86×26.5mm

12、重量：290 g

- 三、生理参数检测仪

- 1、基本参数：

（1）屏幕尺寸：4.3英寸TFT显示屏

（2）检测项目：快速测量血氧、脉率、血压、体温、心电，血糖等数据

（3）可储存高达6000组的血压数据；

（4）内置聚合物锂离子电池；

（5）通讯方式: 蓝牙通讯

2、无创血压监测

（1）测量技术：智能型振荡法自动测量

（2）测量量程：0mmHg-300mmHg

（3）测量误差：±3mmHg

（4）袖带充气时间：小于20秒（成人袖带）

（5）保护压力值：300mmHg

（6）收缩压：30mmHg-270mmHg

（7）舒张压：10mmHg-220mmHg

（8）显示误差：±8mmHg(±1.067kPa)

（9）测量袖带：成人、儿童、婴幼儿袖带

3、脉搏血氧饱和度

（1）传感器：双波长发光二极管

（2）测量范围：0%-100%

（3）测量精度：70%-100%范围内，误差±2%

（4）脉率测量范围：30bpm-250bpm

（5）测量误差：±2bpm

（6）探头类型：指夹式

4、心电监测

（1）测量范围：30bpm-240bpm

（2）测量精度：±2bmp

（3）显示比例：5.0mm/mV±10%

（4）共模抑制比：小于60dB

（5）选配：心电导联线（3导）

5、血糖监测

（1）测量范围：20-600mg/100ml（1.1-33.3mmol/L）

（2）测量时间：10秒

（3）样本体积：≥0.7微升

（4）测量原理：电化学生物感应法

6、体温检测

（1）测量范围：32℃-43℃

（2）测量精度：±0.2℃

（3）测量时间：小于5秒

（4）探头类型：红外线耳温枪

四、多功能尿液分析仪

##### 1、电池：1200mA大容量充电电池，方便户外作业；

##### 2、检测原理：光反射比色法

##### 3、检测项目：十一项
 4、速度：高速每小时300例；常速每小时60例；
 5、接口：MiniUSB接口（充电、数据传输）；
 6、显示屏：LED屏幕；
 7、按键：五键电容式触摸按键；
 8、重量：主机：160g 打印机：

##### 9、尺寸：110mm×68mm×27mm（长/宽/厚）；

##### 10、主机电源：DC5V, 1A

##### 11、适配器电源：AC100~240V，50/60Hz

##### 12、输入功率：2W
 13、工作环境：温度: +10℃~+35℃；相对湿度: ＜70%；
 14、试纸托架：可拆卸的试纸托架，便于清洗，减少污染；

五、自主体检管理软件

1、支持二代居民身分证的数据采集居民个人基本信息，并通过以问题为导向的健康档案记录方式获取其个人信息、一般状况、生活方式等，生成健康档案模式，可配合社区医疗机构做建档的基本工作。  
 2、该软件数据处理模块可以把相关设备测量的体温、血压、血氧饱和度、心率、血糖、尿酸等数据汇总并生成体检报告，方便医护人员全面监测多种慢性疾病。

3、从登记到集成体检报告，整个过程医护工作人员无需输入任何数据，各个设备均可由体检者自助或自动完成用户可以对体检指标进行等级设定，真正体现全程自助理念。

4、无线数据传输：软件采用先进的蓝牙通讯模式，传输稳定、高效   
 5、医护工作人员可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

6、提供微信端查询功能，体检者可通过扫描二维码远程自助查询个人体检报告。

7、各级诊疗机构可将接口数据发送到上级主管部门服务器，从而建立上级主管数据库。

8、上级主管部门可通过登陆专有后台查看设备运行状况和检测数据，同时通过微信端扫描二维码的方式实时查看设备运行状况和检测数据，方便上级主管部门进行管理和控制。

9、健康指导库：对各种体检指标的各种等级可设定打印标记和健康指导。集成体检报告可据此自动生成体检小结。  
 10、自助体检数据存储与传输，实现数据长时间保存，可实时调用、查看，实现数据共享；支持居民健康档案，体检数据自动归入个人健康档案；

11、统计功能：强大的数据统计和处理功能，可以根据区域分社区，县市等统计数据监控全民键康。

12、可提供国家版权局颁布的《计算机系统著作权证书》

山东普瑞森医疗设备有限公司