- 实验室用水国家标准

- 一、二、三级实验室用水的技术指标（GB6682－92）

| 名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） | ―― | ―― | 5.0－7.5 |
| 电导率（25℃），µS/cm. ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
| 可氧化物质（以O2计），mg/L < |  | 0.08 | 0.4 |
| 吸光度（254nm，1cm光程） ≤ | 0.001 | 0.01 |  |
| 蒸发残渣（105℃±2℃），mg/L ≤ |  | 1.0 | 2.0 |
| 可溶性硅（以SiO2计），mg/L ≤ | 0.01 | 0.02 |  |

一级水用于有严格要求的分析实验，如液相色普分析用水等。

二级水用于无机痕量分析，如原子吸收光谱分析用水等。

三级水用于一般化学分析实验。

国际（GB6682－92）的补充说明：由于在一级和二级水的纯度下，难于测定其真实的PH值，因此对一级和二级水的PH值范围国标不作规定。 一级和二级水的电导率需用新制备的水在线测定。 由于在一级水的纯度下，难于测定可氧化物和蒸发残渣，故国标对其限量也不作规定，可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。 国标对一、二级水电导的测试方法有明确的规定：用于一、二级水测定的电导仪，需配备电极常数为0.01－0.1cm-1的在线电导池，并具有温度自动补偿功能。