目      录

一、概述   - - - - - - - - - - - - - 2

二、仪器特点   - - - - - - - - - - - 2

三、仪器外型说明   - - - - - - - - - 3

四、工作原理   - - - - - - - - - - - 3

五、主要技术性能   - - - - - - - - - 4

六、使用方法   - - - - - - - - - - - 5

七、参考   - - - - - - - - - - - - - 7

八、装箱单   - - - - - - - - - - - - 8

一、概述

RAY-2000A射线报警仪是一款智能小型仪器，利用新型单片机技术制作而成，可在较恶劣环境下工作，具有很强的抗干扰能力，主要用来检测χ射线和γ射线，从汉显液晶屏能直接读出射线“剂量率：”；射线“累积剂量：”和“存储累积剂量：”。在测量范围内，可以固定或预置报警阈值，超过阈值或阻塞时发出声光报警，防止超量剂量，保护工作人员安全。该仪器功耗低、功能多、体积小、佩带方便。它广泛用于无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。

二、仪器特点

1、灵敏度高，稳定可靠。

2、超大液晶显示，并有汉字显示功能，状态显示一目了然。

3、测量射线剂量率，显示剂量率、累积剂量和存储累积剂量，有多种剂量率报警阈值可供选择，根据剂量率大小和精度要求高低选择测量时间，一般测量时间选择2秒。

4、一般情况下本底剂量率及累积剂量不显示，不参与计量，这就提高了仪器的可靠性及精度。

5、专门设计了本底测试功能，可检测仪器是否能正常工作，方便自检和计量部门检查。

6、具有累积剂量存储功能，断电后数据可永久保存不丢失。

7、功耗低，体积小，携带方便。

8、仪器操作简单，使用方便。

三、仪器外型说明

①液晶数据显示，②“”键：电源开关，③“MODE”键：模式转换键，④“” 键：解锁、清除存储、设置月份键，⑤“” 键：设置年份键，⑥指示灯，⑦蜂鸣器。

四、工作原理

探测器在χ、γ射线照射下，输出序列脉冲，此脉冲数与γ射线。剂量率相对应，并经过输人整形后，形成一定幅度的标准脉冲送入单片机，单片机完成全部的数字处理功能，输入LCD显示，超阈信号输入声光电路报警。电路工作方框如下：

1、探测器：

用灵敏度较高的GM计数管，经过能量补偿，降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号，经输入成形单片机电路。

2、单片机：

单片机是使用多功能嵌入式的单片机,它的特点是高速、低压、低能耗、单电源供电。单片机完成全部的数字处理功能：脉冲记数、剔除干扰产生的忽高或忽底的数值、计算显示、时基发生、输出报警信号等。

3、显示器：

显示器是专门配备的一块具有汉字显示功能的液晶显示器，汉字显示状态功能，显示清晰。开机后全屏显示剂量率、剂量率阈值、测量时间和电量标示符号，如图A：

4、报警器：

报警电路由LED和蜂鸣器构成，超阈值时，发出声响和闪光。

5、按钮：

仪器上有四个按键：1、“”键，2、“MODE”键，3、“”解锁、清除存储及设置月份键，4、“”设置年份键。

6、电源：

两节7号1.5V高性能碱性电池供电。

五、主要技术性能

1、G-M计数管经补偿，低能响应得到提高。

2、仪器灵敏度高，对环境本底会有响应。

3、适用辐射场合γ、χ射线。

4、测量范围：剂量率：0.01usv/h—5msv/h

累积剂量：5位液晶显示000.01—999.99msv

5、能响：＜±30%（50KeV—1.3MeV）。

6、相对基本误差：＜±10%（137Cs 源662 KeVγ辐射1msv/h）。

7、报警响应时间：≤3秒。

8、报警功能

剂量率阈值报警：报警阈值为0.5、1.0、2.5、10、30、50usv/h。

9、本仪器具有累积剂量存储功能。断电后存储器的数据可永久保存不丢失，可进行100万次存储擦除。

10、电池欠压指示：在仪器液晶右上角显示电池电压图标，电量标示满三格电池电量大约2.8V-3.2V，电量标示二格电池电量大约2.5V-2.8V，电量标示一格电池电量大约2.1V-2.5V，电量标示无格电池电量在2.1V以下，处于欠电状态。

11、工作环境要求：温度：-10 -- +50℃ 湿度：达90%（无冷凝）

六、使用方法：

1、安装电池

打开电池盒盖，把两节7号1.5V高性能碱性电池按正确极性装入盒内，扣好电池盖。

2、开机：

⑴按动仪器下端的电源开关“”键，蜂鸣器长鸣一声，开机正常，如不发声或短声，则开机不正常，应立即关机。关机再重新开机应间隔3秒以上。此时液晶屏显示如图A。

⑵按动仪器右端“MODE”键，此时液晶屏显示累积剂量、剂量率阈值、测量时间和电量标示，如图B：

⑶再按动仪器右端“MODE”键, 此时液晶屏换屏显示如图C：

第一行显示“存储累积剂量”，第二行显示开始使用时设定的年份、月份。按动仪器左端“”键，按一次液晶右端显示“解1”，按二次显示“解2”，按三次显示“开”，这时再按此键“存储累积剂量”清零，月份值加1，调好月份，按动仪器上端“”键可调年份值，再按动仪器右端的“MODE”键一次返回到开机状态的液晶显示。

注意：年月设好以后不要随便改动，改动年月值“存储累积剂量”就清零了。图C所示是专为查看存储累积剂量和存储起始时间设置的，在检测时应退出该屏。

3、测量：

本仪器具有三种测量状态即“剂量率”、“累积剂量”、“存储累积剂量”。

（1）状态为“剂量率”时，测量剂量当量率，单位usv/h或msv/h。

阈值报警：在图A状态下，先按“”键，再按“”键，即可切换报警阈值：0.5、1.0、2.5、10、30、50usv/h。.

阻塞报警：辐射场所水平＞5msv/h，仪器发出连续声光报警，计数管阻塞。

（2）状态为“累积剂量”时，测量累积剂量当量。单位：usv或msv。测量时间：在图B状态下，先按“”键，再按“”键，即可修改屏幕右下角的测量时间：01s、02s、05s、10s或20s。

4、如需观察本底条件下的报警次数与时间，可进行如下操作：

在图A状态下，先按下“”键不动，再按下“”键，然后先松开“键，再松开“”键，此时液晶屏显示如图D，第一行显示时间，第二行显示报警次数。如1分钟以后无报警计数值，则仪器出现问题或电池欠电。

注意：（1）电量标示无格时，电量处于欠电状态，应及时更换电池；严重欠电时，仪器易出现工作异常。

（2）正常检测时，一定要退出本底检测（关机再开机即退出本底检测状态）。

（3）在图C状态下，背光常亮应及时退出图C状态，以节约电量。

5、关机：仪器使用完毕请关闭电源开关“”键。如长期不用电池务必取出以免损坏仪器。

七、参考：

1、按1CRP60号报告推荐。放射性职业人员剂量限值为：有效剂量5年100 msv，平均每年20 msv，但是任何一年不能超过50 msv。

居民的剂量限值为：

每年为1 msv（如果连续五年平均值不超过1 msv，个别年度可以略高）。

2、照射剂量与剂量当量之间关系可用下列方式表示：

1sv=100rem≈100R

1usv/h≈0.1m R/h

八、装箱单

RAY-2000A射线报警仪

用户使用说明书

产品合格证

保修卡

感谢您使用科电仪器

若有技术问题，请访问我公司的网页：

http://www.kedian.net

http://www.kd17.net

E-mail:tech@kedian.net  (技术部邮箱)

scang@kedian.net  (市场部邮箱)

济宁科电检测仪器有限公司

地址: 济宁市任城开发区济东矿外路6号

电话:0537-2884797  2636876  2255887

传真:0537-2882840      邮编:272000

北京科电时代仪器技术有限公司

地址:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦6B6

电话:010-62123866    62125366

传真:010-62125366    邮编:100098

上海清锐检测仪器贸易有限公司

地址:上海市杨浦区眉州路381号华谊大厦1112室

电话:021-65201013    65201012

传真:021-65201012    邮编:200090

致   客   户   书

感谢您对科电公司的支持！如果您觉得我们在产品、服务或其它工作中存在问题或欠缺，或者有更好的建议，请详细填写如下表单并反馈给我们，以便我们能够及时改进和完善我们的产品和服务。您的支持将有助于我们改善并提高服务的水平和质量！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

| 反馈地址 : 济宁科电检测仪器有限公司 姓 名 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 公司地址 |  |
| 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 产品型号 |  | 购机日期 |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 产品意见 |  |  |  |

山东省济宁市任城开发区济东矿外路6号

技术信息部(收)

电  话：0537-2884797    2636876    2255887

传  真：0537-2882840          邮编：272000