LB-2070型环境氟化物采样器

产品介绍：

LB-2070型环境氟化物采样器适用于环保、第三方检测、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门应用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物、空气重金属、氟化物采样及SVOC的采样。。

# 执行标准：

HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》

HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》

HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》

HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》

HJ 657-2013《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 691-2014《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》

HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》

JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》

产品特点：

(1)宽温液晶显示屏，中文菜单显示，图文并茂，方便操作。

(2)采用容积式无刷叶片泵，流量范围(10~100) L/min。50L/min 流量时，负载能力> 30kPa,具有日均16.67L/min采样、时均50L/min采样两种功能。

(3)采样头可放置90m滤膜(有效直径80m),配有两层不锈钢支撑滤膜网垫，两层网垫间有2m~3m间隔圈相隔。

(4)采用电子流量计及流量补偿系统，自动测量温度、大气压力、计前温度、计前压力等参数，自动计算累计体积。

(5)当进行小时均值测定时，以50L/min流量采集，负载能力> 30kPa (大于标准要求克服20kPa压力负荷)，至少采样45min; 24 小时均值测定时，以16.7L/min流量采集，至少采集20小时。

(6)具有气路堵塞和低流量保护功能，采样时如果在一定时间内未达到设定流量，仪器即进入自动保护模式。

(7)通过键盘直接对仪器的各项参数进行在线标定，仪器维护及标定必须输入密码，且具有权限管理功能，保证仪器各项参数安全。

(8)采用防水结构设计，野外工作时，可防雨雪侵袭。

(9)具有实时时钟，采样数据自动记忆，下次开机优先使用， 实现键采样。

(10)自动存储监测数据，可外接打印机或U盘拷贝打印。

(11)采样头采用铝合金材质并经氧化处理，抗静电吸附。

(12)出厂标配氟化物双膜采样头，可对环境空气中气态和颗粒态氟化物进行采样。

- 技术参数：

| 主要参数 |  |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘采样流量 |  |  | （10~100）L/min | 0.1L/min | 不超过±2% |  |
| 采样时间 |  |  | 00:00 ~ 99小时59分钟 | 1 min | 20min内不超过±1s |  |
| 采样次数 |  |  | 0~99任意设置 | — | — |  |
| 计前温度 |  |  | （-30~99）℃ | 0.1℃ | 不超过±1.0℃ |  |
| 计前压力 |  |  | （-30~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |  |
| 大气压 |  |  | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |  |
| 内置加热器 |  |  | （15~30）℃ | 0.1℃ | 不超过±2.0℃ |  |
| 负载能力： |  |  | 50L/min流量时，负载能力≥20kpa | 0.1L/min | 6h内采样流量变化不大于2% |  |
| 采样头 | 切割 特征 | 采样头 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 |  |  |  |
|  | 入口速度 |  | 0.3 m/s |  |  |  |
|  | 有效滤膜直径 |  | Φ80mm |  |  |  |
|  | 连接头 |  | M27×1.5 |  |  |  |
| 进气口宽度允差 |  |  | ≤±2.0% |  |  |  |
| 外形尺寸 |  |  | （长335×宽240×高330）mm |  |  |  |
| 采样器噪音 |  |  | ≤59dB(A) |  |  |  |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！