WL-1A1超声波明渠流量计初次安装

最基本的设置

一、进入设置状态

1.流量计接电；

2.旋松透明前盖上的6个锣钉，摘下前盖；

3.旋松面板上的4个锣钉，拉出面板，注意别拉断后面引线；

4.拔出面板背面电路板上“运行-设置”字样旁的短路销，插到“设置”位置；

图一

5.面板显示为图一。

二、设“液位-流量对应表”

1.按“”键两次，显示如图二；

2.同时按“”“”键，显示如图三；

3.按“”或“”键，使图三“152巴氏槽”变成选用的堰槽种类；

4.同时按“”“”键，“堰槽种类”后的“：”应闪动，否则再同时按“”“”键。

图二

5.同时按“   ”4个键，显示成图二。

三、校对仪表的液位

1.仪表显示器上的“校波”“回波”必须是“”（可以闪动）；

2.按“”键，显示如图四；

3.同时按“”“”键，显示如图五；

图三

4.设置正确的结果，应该是图五的“当前液位”=“实测液位”。“实测液位”来自堰槽内的液位，见图六。

5.设置方法：改变图五的“探头距离”，“当前液位”比“实测液位”大多少，“探头距离”减去多少；当前液位”比“实测液位”小多少，“探头距离”加上多少；每次改变“探头距离”后，同时按“”“”键，观查“当前液位”与“实测液位”是否相同。

6.按键方法：

图四

单按“”或“”键，改变待调数字的位置；

单按“”或“”键，改变待调数字的大小；

同时按“”“”键，加小数点；

同时按“”“”键，改变数字前面的“+”“-”号；

7.同时按“   ”4个键，退回到显示图四。

图五

四、累计流量清零和清除历史记录

图六

从图一，或图二，或图四单按“”或“”键，调到“累计清零”或“清记录”位置，同时按“”“”键进入，设“1234”口令，同时按“”“”键确定，同时按“   ”4个键退出。

五、退出设置状态

- 拔出面板背面“运行-设置”字样旁的短路销，插到“运行”位置；检查面板上的连线插头有否被拉松动的，按进入设置时相反的顺续，装好面板、前盖。

下载说明书网址：http://www.jb-sd.com主页，最右侧。技术咨询：010-62111715